附件1：

马鞍山市中医院监护仪、心电图机、除颤仪设备采购

内容及相关要求

预算金额：15万元；最高限价（人民币）：15万元

本项目投标人特定资格要求：

（1）投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械生产许可证》；

（2）投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

一、采购清单及技术要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高限制单价（元） | 总预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲心电监护仪（核心产品） | 3 | 台 | 20000 | 60000 |
| 2 | 心电图机 | 2 | 台 | 20000 | 40000 |
| 3 | 除颤监护仪 | 1 | 台 | 50000 | 50000 |

二、技术参数

（一）心电监护仪参数

- 整机要求：

- 1.1便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

- 1.2★≥10寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率≥1024*600，≥8通道波形显示。

- 1.3标配锂电池，工作时间≥6小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥12小时。

- 1.4安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

- 1.5■监护仪设计使用年限≥10年。

- 1.6■主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落。

- 1.7监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥7种。

- 1.8监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

- 1.9监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

- 监测参数：

- 2.1标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。

- 2.2■采用ECG多导同步分析技术。

- 2.3心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择。

- 2.4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

- 2.5、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

- 2.6提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。

- 2.7★血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测。

- 2.8■采用抗干扰和弱灌注血氧技术保证血氧监护的优异性。

- 2.9■提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式。

- 2.10配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg。

- 2.11提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

- 2.12提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。

- 系统功能：

- 3.1具有三级声光报警，参数报警级别可调。

- 3.2支持自主培训功能，通过动画与图文结合，对医护团队介绍监护仪常用功能。

- 3.3■支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

- 3.4具有图形化技术报警指示功能。

- 3.5支持≥2400小时趋势数据的存储与回顾功能，≥5000条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒相关波形和报警触发时所有测量参数值。支持≥5000组无创血压测量记录，≥120小时全息波形的存储与回顾功能，≥24小时呼吸氧合图事件回顾。

- 3.6具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式等不少于5种以上工作模式。

- 3.7具备动态趋势界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

- 3.8支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能

- 3.9动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。

- 3.10支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

- 3.11支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

- 3.12支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。

- 3.13主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

- 3.14支持它床观察，联网状态下可同时监视≥12它床的报警信息。

- 商务要求：支持软件免费升级。

# （二）心电图机参数

1.标准12导联心电信息同步采集、同步自动分析

2.屏幕尺寸≥7寸彩色液晶显示屏，同屏显示12道心电波形；

3.记录通道：3×4+1、6×2+1、12×1；

4.内置充电锂离子电池，正常工作时间≥3小时；

5.输入阻抗：≥100MΩ；

6.★频率响应：0.01-500Hz；

7.耐极化电压：±960mV；

8.时间常数：≥5 s；

9.共模抑制比：≥140dB；

10.A/D转换：24bit；

11.★采样率：≥64000Hz，起搏采样率：≥80000Hz；

12.内置热敏式打印机；

13.实时同步或连续12道心电波形，分段打印， 具有心律失常延长打印功能；

14.内置存储≥800条；

15.可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告；

16.可以直接输出多种格式标准协议，满足医院日后联网需求。

（三）除颤监护仪参数

1.标配手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。除颤最大能量可达360J。

2.重量：≤4.2kg（标配，含电池、心电导联线、体外电极板）。

3.支持中文操作界面。提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

★4.采用彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率≥1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

5.除颤监护仪采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

6.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择

7.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

8.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

9.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

★10.支持快速除颤，开机时间≤2s，充电至200J≤4s，除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

11.可选配体外起搏功能、可选配CPR辅助功能

、可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数。、可选配无创血压监测功能。

12.仪器自带培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训。

13.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统。

14.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。

15.支持ST和QT实时分析。阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

16.屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s。

17.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

18.可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

19.支持关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

20.支持自检放电能量精度显示和打印。

21.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。

22.■支持与同品牌床旁监护仪、呼吸机、麻醉机、输注设备共同联入中央监护系统，满足信息化互联需求。

23.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789的要求，可承受0.75米跌落冲击。