**马鞍山市中医院脉动真空清洗消毒器及封口机采购项目**

**采购内容及相关要求**

1. **采购预算：**

采购预算（人民币）：23.5万元；最高限价（人民币）：23.5万元。

1. **采购内容及要求：**

**（一）采购清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | ▲脉动真空清洗消毒器 | 1 | 台 |  |
| 2 | 封口机 | 1 | 台 |  |

1. **相关参数及要求：**

**脉动真空清洗消毒器**

1. ★容积：≥150L
2. 装载量：≥10个标准器械带盖清洗筐或≥8个微创器械带盖清洗筐；
3. ■装载方式：置于带盖清洗筐内堆叠摆放或直接置于槽内清洗，清洗管腔器械无需对接；
4. ★材质要求：清洗舱：316L不锈钢，管路：卫生级304不锈钢管路；
5. 门玻璃视窗：玻璃视窗面积应≥1000cm²
6. 开门形式：自动翻盖
7. ★加热方式：电加热
8. 工作原理：脉动真空清洗、蒸汽消毒、真空干燥、热风干燥。
9. 使用寿命：≥10年或15000次循环
10. 功能范围：腔镜器械、基础手术器械、管腔类器械、骨科器械、麻醉器械、牙科手机、眼科器械等器械的清洗、消毒和干燥
11. 消毒程序：A0值≥3000
12. 运行周期：≤65分钟
13. 记录方式：可自动打印过程曲线，并记录A0值
14. ■液位可调：三级液位可调，可自动调整耗材进给量
15. ■清洗效果检测报告：应提供省级以上疾控部门出具的依据清洗消毒器行业标准《YY/T 0734-清洗消毒器》提供的清洗效果检测报告
16. ■资质类文件设备应具备卫生安全评价报告、电磁兼容报告；生产厂家具有压力容器设计许可证和压力容器制造许可证；
17. ■投标人提供的设备和软件在其指定的预定终止日期和时间之前，不得因为任何到期机制而中断正常运行。这些机制包括但不限于许可证到期、密码密钥到期或其他可能导致设备或软件正常运行中断的机制（提供厂家承诺函）
18. 配置≥8个标准器械带盖清洗筐，以及≥4个微创器械带盖清洗筐；
19. 显示屏≥8英寸触摸屏

20、安全保护：包括电机过流保护装置、真空泵空转保护、真空泵超时保护、真空泵过载保护；

**封口机招标参数**

1. 带自动进袋功能、左侧进袋、升温快、控温精度高±1%；
2. 带压力监控功能、内置储存芯片存储信息≥1千万条；
3. 具有反向打印功能、适用纸塑袋和特卫强袋连续封口和单行中英文打印；
4. 封口速度：10±0.5m/min；

5、电源：220V 50Hz；

6、封纹宽度：12mm 封口留边：0～35mm可调。

7、适用纸塑卷袋和特卫强卷袋自动连续封口。

★8、封口机性能参数：封口测试时，可显示封口温度、压力、速度、时间。

**商务要求：**

（1）投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械生产许可证》；

（2）投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

（3）质保期3年，质保期内每年进行至少两次的设备免费检修，并提供记录单。

（4）交货期：30个日历日。

（5）交货地点：马鞍山市中医院

（6）付款方式：验收合格后支付合同总金额的90%，自验收合格之日起满12个月无质量及售后服务问题，支付合同余额。