康复护理分院X光安检仪采购及安装项目内容及相关要求

（一）采购清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复护理分院X光安检仪采购及安装 | 1 | 项 | 4万元 |

（二）技术参数

| - 序号 | - 项目 | - 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | - 通道尺寸 | - ≥500×300㎜（W×H） |
|  | - 线分辨力 | - ≥40AWG（≤0.0787㎜） |
|  | - 穿透力 | - ≥38㎜钢板 |
|  | - 穿透分辨力 | - ≥36AWG（≤0.127㎜） |
|  | - 空间分辨力 | - ≤1.0MM |
|  | - 食品、药品及磁带 | - 多次照射无影响 |
|  | - 主机噪音 | - ＜58dB(A) |
|  | - 单次检查剂量 | - 单次检查剂量应＜2.0μGy |
|  | - 周围剂量当量率 | - 封闭式设备，周围剂量当量率应＜0.3μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率＜0.05μSv/h。 |
|  | - 节能设计 | - 检测到包裹放置传送带上后，传送装置自动启动；当10s未放置被测物时，传送装置可自动停止运行。 |
|  | - 人机交互功能 | - 设备键盘上各按键及指示灯工作正常；设备操作面板和屏幕文本信息为图标或中文界面。 |
|  | - 一键关机功能 | - 可一键关机操作，关闭所有电源。 |
|  | - 超薄物检测功能 | - 设备开启强制扫描模式后，应能对厚度≤0.02mm的测试物扫描并成像。 |
|  | - 输送装置 | - 输送速度≥0.20米∕秒；设备正向连续运转10min内，横向位移1.0mm；反向连续运转30s内，横向位移≤2.0mm |
|  | - 传送带最高负荷 | - ≥150㎏ |
|  | - 运行周期 | - 100%，不须预热 |
|  | - X-射线产生器冷却 | - 密封式油冷 |
|  | - X-射线束方向 | - 从底部 |
|  | - 射线源数量 | - 1个 |
|  | - 显示器 | - ≥17英寸高分辨率彩色显示器 |
|  | - 图像显示 | - 黑白、伪彩色、多能量（分辨特性物质）无论行礼如何摆放，都能全部透视，无盲点，无死角。 |
|  | - 图像放大 | - 图像最大可放大128倍 |
|  | - 图像处理功能 | - 图像增强功能、有机物和无机物剔除功能、图像回拉功能、图像存储功能（至少10000幅被检图像）、危险品图像插入功能、图片管理功能（能按时间段查询存储的过包图片，并可回放、打印、导出和删除） |
|  | - 图像校准功能 | - 设备应能对图像进行校准，保证图像质量。 |
|  | - Z789功能检查 | - 设备应能针对汽油、柴油、75%浓度酒精进行突出显示（灰色背景下红色显示）提示 |
|  | - 开机自检功能 | - 能自动检查各主要部件的工作状态，有异常时应能提示 |
|  | - 带速调整功能 | - 设备应能在0.2m/s～0.6m/s之间进行切换。 |
|  | - 检测标准 | - GB 15208.1-2018、GB 15208.2-2018 |
|  | - 资质/技术/配置要求 | - 提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测报告，（复印件均需加盖制造商公章）。 - 提供省级辐射安全许可证、X射线安全检查设备的计算机软件著作权登记证书(复印件加盖制造商公章）。 - 为保证设备为全新正品，提供设备厂家针对本项目的制造商授权及厂家质量及售后服务承诺。 - 整机免费质保1年。 - 配置手持仪2把。 |

（三）商务要求

1、质保期：成交供应商提供整机至少免费质保2年。

质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。

1.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.3售后服务响应时间：中标人应提供包括但不限于7×24小时热线电话。接到报修电话时，应在1小时内给予明确的响应；现场维修服务时，一般性小故障在1天内响应；重大故障，三天内响应；到达现场后12小时内排除故障使设备正常运行。

2、交货期（工期）：自合同签订之日起15日内供货并安装调试完毕。

3、交货地点：马鞍山市（采购人指定地点）。

4、付款方式：按徽采购云要求付款。

- 培训要求：

5.1成交供应商应对用户的操作人员提供现场培训。

5.2现场培训能够根据用户需要，合理安排，使用户能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

6、本项目总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（所有设备、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等）、调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。