采购清单及相关要求

- 本项目的特定资格要求：

- （1）投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供其《医疗器械生产许可证》。

- （2）投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供其《医疗器械经营备案凭证》；所投产品为第三类医疗器械的，提供其《医疗器械经营许可证》。

一、采购清单及技术要求

| 序号 | 货物名称（标的名称） | 数量 | 单位 | 总预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用纯水机 | 1 | 台 | 25 |

二、技术参数

- 1.源水水质：市政自来水管网水源；

- 2.产品水用途：用于医院消毒供应中心的单舱清洗机、多舱清洗机、清洗槽、外车清洗、清洗喷枪、超声波、热水器、洗眼器、酸化水机等；

- 3.★产水量：纯水≥1500L/h；

- 4.★纯水电导率≤15μS/cm(25℃)；

- 5.系统采用全自动控制，实时在线显示设备运行状态以及电导率、流量、压力的实时数值等；

- 6.控制系统具备自动运行功能，包括自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等多种功能，系统同时具备手动功能，可以手动控制设备运行；

- 7.系统具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能；

- 8.应急控制措施：可自动和手动相互切换，保证设备正常运行；

- 9.系统具备漏水检测功能，当系统检测到纯水机出现漏水现象时，能迅速切断总进水水源并报警提示，防止设备漏水造成不必要的损失；

- 10.反渗透系统具有多种冲洗功能，具有电导率仪连续监测实时在线显示产水的水质功能；

- 11.系统设有纯水和浓水流量计，以实时监测并调节运行出水量；

- 12.反渗透主机及供水系统采用集成一体化机柜设计；

- 13.提供卫生级不锈钢水箱。

注：1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物或设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。

3、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足技术参数的要求。

4、招标文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（招标文件中有标注“★”的技术参数）。投标人对用“★”标注的技术参数的响应情况须在投标文件中提供相应的证明材料予以证明。否则，评委会视为对招标文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。

- 三、商务要求

- （本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1.所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术偏离表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.1如货物属于国家强制性目录范围内的，则必须符合国家相关强制性要求。

2.2投标人须在投标文件中提供所投医用纯水机的医疗器械注册证扫描件（在有效期内），否则视为商务要求未完全响应。

3.技术支持

3.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2中标人负责供货、运输、安装并调试完毕。

3.3如中标人发生兼并、重组，采购人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须由新组建的公司按招标文件及投标文件承担相应的义务。

3.4中标人在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间中标人所发生的或中标人实施场地内发生的或中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

4.质保及售后服务

4.1中标人所投所有货物均提供至少5年的原厂质保服务（自采购人验收合格之日起计算）。质保期内出现质量问题，中标人负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总投标价中。原厂质保是指设备制造商提供的质保服务。

4.2质保期内更换滤芯（更换标准：纯水电导率≥15µs／㎝）等费用均已包含在投标总报价中。

4.3.水处理耗材:质保期内更换两次但不限于以下耗材：活性炭，环氧树脂，反渗透膜，费用包含在总报价中。

5.配套系统施工：

5.1.中标人在施工过程中造成的破坏，需中标人无偿恢复并赔偿采购人的损失等。

5.2.施工范围：水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等，含更换纯水机至各项清洗设备之间的管道。采购人指定取电位置后，中标人配置配套配电柜、空开、线缆等必备设施。

5.3产水水质完全符合 GB/T19249-2003《反渗透水处理设备》、GB/T6682-2008《分析室验水用水规格和试验方法》的要求。完全满足WS310.1-2016《医院消毒供应中心管理规范》中对清洗用水水质及附录B的压力蒸汽灭菌器供给水质量指标的要求。成交供应商在验收前须至少在2次不同时间段取样送检，并提交不少于2份第三方检测报告至招标人，检测费用包含在总报价中。若达不到上述要求，且在15天内不能完成整改工作，招标人有权解除合同，而且不承担任何责任。

6.售后服务响应时间：如货物出现质量问题，中标人须 1 小时内响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 24 小时内到达现场并在 48 小时内解决问题。如不能解决的，中标人需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，中标人负责修复，对于无法修复的情况，中标人负责更换。

7.培训：

7.1中标人应对用户的操作人员提供现场培训。

7.2现场培训能够根据用户需要，合理安排，使用户能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

7.3以上培训费用含在总投标价中。

8、供货期：自合同签订之日起20日内供货安装调试完毕。

9、供货地点：马鞍山市中医院（采购人指定地点）。

10、验收：

10.1采购人和相关部门按照招标文件要求和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收。验收时间：见招标文件，验收标准：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收。验收时采购人按照合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

10.2如有必要，采购人可邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构和专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.3货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、厂商质保承诺、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

10.4中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料，以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

10.5设备安装后，货物所有技术参数经检验应符合招标文件要求和投标文件承诺。

11.付款方式：中标人供货并安装调试完毕，验收合格后支付合同总金额的90%，12个月后无售后服务及质量问题支付合同总金额的10%。

12.本项目总投标价包含履行本项目的全部费用，以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等。