临床教学模型采购需求

一、采购清单

| 序号 | 货物名称（标的名称） | 数量 | 单位 | 最高限制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级鼻饲管与气管护理模型 | 1 | 套 | 3500 |
| 2 | 男女导尿模型 | 1 | 套 | 2500 |

供应商所报单价不得超过对应最高单价，否则投标无效。

二、技术要求

一、高级鼻饲管与气管护理模型

由PVC塑胶材料经模具浇模制成，具有形象逼真、操作真实、拆装方便、结构合理和经久耐用等特点，还可以拆装分部件进行局部功能教学训练。

基本要求：

1、头发护理：洗头护理；

2、脸部清洁：面部皮肤可擦拭清洁；

3、瞳孔观察示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常；

4、耳部护理：可进行耳廓、外耳道的清洗；

5、口腔护理: 可进行正常口腔及牙齿护理；

6、可进行气管切开术后护理；

7、可进行口鼻管插管训练、吸痰术练习；

8、氧气吸入法：鼻孔内可插入吸氧管，练习氧气吸入的操作过程；

9、雾化吸入疗法：可练习雾化吸入的操作过程；

10、鼻饲术：托起头部使下颌靠近胸骨柄实现昏迷病人的鼻饲，具有真实大小的胃，可容纳200ml的液体，胃管插入45-55cm时，可以抽出模拟胃液，胃部是半透明可以直观看到胃管插入状态；

- 11、洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量约为200ml；

- 12、内部设有透明胃，可以直观看到插胃管情况；

13、手捏小球可以模拟颈动脉搏动。

二、男女导尿模型

由PVC塑胶材料经模具浇模制成，具有形象逼真、操作真实、拆装方便、结构合理和经久耐用等特点，还可以拆装分部件进行局部功能教学训练。

基本要求：

1、模型为成人腹部及躯干，男女外生殖器可互换；

2、女性短、粗、直，尿道长度约5cm；

3、男性尿道长度约20cm，导尿通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管插入；

4、导尿术：导尿术成功后可导出模拟尿液；

5、灌肠术：可导入模拟灌肠液，并由专用管道导出；

6、可进行臀部肌内注射；

7、可进行结肠造瘘口护理。

### 三、商务要求

### （本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与询价文件的要求及其响应文件的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若询价文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

3、技术支持

3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。

3.3 如成交供应商发生兼并、重组，采购人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须由新组建的公司按询价文件及响应文件承担相应的义务。

3.4 成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

3.5 响应文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，成交供应商须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。

3.6支持所供设备软件免费升级。

4、产品质保期、服务期及售后服务：

4.1产品质保期：成交供应商须提供产品至少1年的质保期（自验收合格之日起计算），质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。

4.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须1小时内响应，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

- 5、培训：

- 5.1成交供应商应对采购人的操作人员免费提供现场培训。

5.2现场培训能够根据用户需要，合理安排，使用户能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3以上培训费用含在总报价中。

# 6、供货期：合同签订后，15个日历日内交货并安装调试完毕。

# 7、供货地点：马鞍山市中医院（成交供应商指定地点）。

# 8、验收：

# 8.1采购人和相关部门按照采购文件和响应文件承诺进行验收。采购文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

# 8.2货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、厂商质保承诺、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

# 8.3成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料，以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

# 9、付款方式：验收合格后支付合同总金额。

10、提交响应文件时同步提供样品。

# 11、本项目总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费、调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用及所有价内价外税金及合理利润等。