马鞍山市中医院全自动智能染色封片系统采购内容及相关要求
一、采购清单
	序号
	货物名称（标的名称）
	数量
	单位
	最高单价（万元）
	总价（万元）

	1
	全自动智能染色封片系统
	1
	套
	28
	28

	合计
	
	
	
	
	28


供应商所报单价不得超过对应最高单价，否则投标无效。
二、技术要求

1、全自动智能染色封片系统，用于组织切片的HE染色和封片，具备烤片、染色、封片等功能；

★2、采用单独滴染染色方式；

■3、设备通量≥40张切片；

4、具有烤箱加热模块，温度范围在室温至70℃，多档可调，具备温度实时监控功能；

■5、内置≥10英寸彩色液晶触摸屏控制，或配置外置控制操作电脑；

6、配置试剂实时监控功能，可实时监控显示染色液、封片剂的试剂余量；

7、具备废液箱水位检测报警功能，可及时提醒废液清理工作；

8、设备可储存染色程序≥100个；

■9、具备样本循环上样功能，可实现紧急样本优先处理；

10、具备染色后自动盖片功能；

11、采用圆弧运动方式封片；

■12、具备坏盖玻片、无盖玻片智能检测，盖玻片即将用完前可进行提示；

■13、多种工作模式，可实现染封模式、单染模式、单封模式等；

14、具有远程监控功能；

15、配置USB接口，可导出EXCEL格式质控数据表；

16、具备样本跟踪功能，全自动识别玻片功能；

17、可接入科室LIS和HIS等系统（双方接口费及其它所有费用包含在总报价费用中），满足病理科全流程质控要求；

注：1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，供应商可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于磋商文件的相关要求。
2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物或设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且该调整须经磋商小组审核认可。
3、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足技术参数的要求。
4、磋商文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（磋商文件中有标注“★”的技术参数）。供应商对用“★”标注的技术参数的响应情况须在响应文件中提供相应的证明材料予以证明。否则，磋商小组视为对磋商文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。

5、供应商的响应文件中提供的相关技术证明文件是指：医疗器械注册证、第三方检测报告、技术白皮书、产品说明书、产品彩页，提供其中之一即可。
三、商务要求

（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）
1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与磋商文件的要求及其响应文件的技术响应表（如果被磋商小组接受的话）相一致。若磋商文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

2.2供应商须在响应文件中提供所报医疗器械符合以下条件之一的相应材料，否则视为商务要求未完全响应：

（1）条件一：所报产品为第二、三类医疗器械的，提供所报医疗器械的医疗器械注册证扫描件（在有效期内）；

（2）条件二：所报产品为第一类医疗器械的，提供所报医疗器械的第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件。

3、技术支持
3.1成交供应商应向招标人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。
3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。
3.3 如成交供应商发生兼并、重组，招标人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须由新组建的公司按磋商文件及响应文件承担相应的义务。

3.4 成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

3.5 响应文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，成交供应商须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。

3.6支持所供设备软件免费升级。
4、产品质保期、服务期及售后服务：                                        
4.1产品质保期：成交供应商须提供产品至少3年的原厂质保（自验收合格之日起计算），质保期内出现质量问题（含易损件），成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。

4.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。                                                                      
4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须1小时内响应，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

5、培训：

5.1成交供应商应对招标人的操作人员免费提供现场培训。
5.2现场培训能够根据用户需要，合理安排，使用户能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3以上培训费用含在总报价中。 

6、供货期：合同签订后，15个日历日内交货并安装调试完毕。
7、供货地点：马鞍山市中医院（成交供应商指定地点）。

8、验收：

8.1采购人和相关部门按照采购文件和响应文件承诺进行验收。采购文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

8.2货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、厂商质保承诺、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

8.3成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料，以便采购人今后能掌握操作和维护方法。    

8.4 合同签订后供货前，成交供应商将所投产品原厂质保承诺函报招标人核验，否则采购人有权解除合同。
9、付款方式：验收合格后支付合同总金额的90%，一年后无质量及售后服务问题支付合同总金额的10%。
10、本项目总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（所有设备、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等）、调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（包括但不限于电源配电箱至设备端电缆、电源线、开关、插座等所有设施的安装及费用以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。



