一次性使用换药包采购需求

一、采购清单
	序号
	耗材名称
	参考规格
	使用科室

	1
	一次性使用换药包
	各规格
	骨伤科、肛肠科

	按需供货，据实结算


二、基本要求
1、参数要求：
基本配置：托盘、医用棉球、一次性使用镊子、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用治疗巾、一次性弯钳、包布、医用脱脂纱布块。
1.一次性使用换药包所配置物品的各组件应洁净无异物。

2.包布所用的非织造布规格不少于20g/m2。断裂强力：横向：≥20N； 纵向：≥14N。

3.一次性使用换药包应无菌。

4.一次性使用换药包经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量不大于10㎎/㎏。

2、配置要求：

参考配置一：
（1）透明方盘 2个；托盘应塑化均匀、洁净，无破损、裂纹。
（2）干棉球，规格：中号，7粒；

（3）纱布块，规格：8*8*8，3块；
（4）镊子，规格：铁直头，1把；应无毛刺、无裂痕，有良好的弹性，夹持敷料应灵活自如，两片粘合牢固。
（5）镊子，规格：铁弯头，1把；应无毛刺、无裂痕，有良好的弹性，夹持敷料应灵活自如，两片粘合牢固。
（6）治疗巾，规格：40*60,1条，叠放在两个托盘中间；
（7）检查手套，规格：中号/麻面无粉,1副；
（8）包布，规格：40*50，1条；

参考配置二：
（1）透明方盘2个，托盘应塑化均匀、洁净，无破损、裂纹。
（2）干棉球，规格：中号，7粒；
（3）纱布块，规格：8*8*8，3块；

（4）镊子，规格：铁直头，2把；应无毛刺、无裂痕，有良好的弹性，夹持敷料应灵活自如，两片粘合牢固。
（5）治疗巾，规格：40*60,1条，叠放在两个托盘中间；

（6）检查手套，规格：中号/麻面无粉，1副；

（7）包布,规格：40*50,1条。

三、商务要求

1、两种配置各提供一份样品；

2、服务期：2年（自签订之日起计算，第一年服务期满后，经对中标配送商考核合格后，合同有效期自动延长一年）；

3、供货期：自接到医院通知7个日历日内供货；

4、付款方式：每月根据使用产品数量据实结算，收到发票且集采平台订单确认收货后12个月付全款；

5、产品有效期：不少于1年有效期（按照进医院时间计算）。


