马鞍山市中医院电子血压计、特定电磁波治疗仪等一批小型设备采购内容及相关要求

本项目供应商特定资格要求：
（1）供应商若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械生产许可证》； 
（2）供应商若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营许可证》。
[bookmark: _GoBack]一、采购清单
	序号
	名称
	预算单价
	序号
	名称
	预算单价

	1
	电子血压计
	400
	11
	电子针疗仪
	400

	2
	水银血压计
	200
	12
	压缩空气式雾化器
	300

	3
	指脉氧
	250
	12
	钢制陪护椅
	400

	4
	气垫床
	350
	13
	不锈钢检查床
	500

	5
	特定电磁波治疗器
	400
	14
	床头柜
	200

	6
	轮椅车
	400
	15
	体温枪
	200

	7
	浮标式氧气吸入器
	300
	16
	听诊器
	50

	8
	氧气吸入器
	200
	17
	单管袖带
	100

	9
	墙式负压 吸引器
	200
	18
	双管袖带
	50

	10
	紫外线消毒车
	400
	19
	血压计球
	10


二、技术要求
电子血压计：
1、显示方式：LCD 数字显示
2、测量方法：示波测定法
3、测量范围：压力测量范围：0-300mmHg(0~40.0kPa)脉率：40-200次/mln
4、精度：压力：±3mmHg(±0.4kPa) 以 内
5、脉率：读数的±5%以内
运行模式分类：连续运行
6、电气安全分类：内部电源供电设备
7、压力传感器：半导体式压力传感器
8、加压方式：压力泵自动加压
9、排气方式：自动快速排气

水银血压计
1、产品用途、适用范围、结构及组成
适用范围：供测量人体血压用。台式血压计主要由上盖部件、汞瓶部件、底壳部件、臂带部件和气球部件组成
2、主要性能指标
测量范围 0kPa~40kPa(0mmHg~300mmHg) 
最小分度值为 0.5kPa(2mmHg)
最大允许误差为±0.5kPa(±3.75mmHg)
                               
指脉氧
1、血氧饱和度 ：显示/测量范围：0%～100%，分辨率：1%。 测量误差：在70%～100%范围内测量误差为±2%； 低于70%，测量误差不予定义。 
2、脉率显示/测量范围：25bpm～250bpm，分辨率：1bpm 测量误差：±1%或±1bpm，二者中较大者 
3、测量数据更新周期小于30秒。

气垫床
1.产品由气热、充气泵和导气管组成，其中气垫由气室、整布和气道连接管组成，条形气室与热布米用四合扣连接。充气泵主要由外壳，压力调节开关、气泵、同步电机、气道转换器、集成线路板、熔断器人座等组成。
2.用于长期卧床患者预防和缓解褥疮。
3.充放气性能
3.1.1最大充气气压应不小于12kPa,充气气压可在0至最大充气气压之间调节。
3.1.2充放气周期：每次充气5min,放气5min,每10 min为一周期循环往复，充放气时间误差±10%。
3.1.3喷气功能在充气气压达到3kPa±0.5kPa时，气室上的微孔能均匀排出气体。
3.1.4睡眠功能将充气泵的调节旋钮旋转至睡眠状态时，气床垫停止波动，保持静止状态。
3.2、快速放气功能：CPR抢救时可实现快速放气。
3.3、侧身角度:<75°。
3.4、气密性：当气床垫充气至最大气压时，承载120kg、历时24h,其最大压力的压力降不大于5%。
3.5、工作噪声：不大于45dB。
3.6、连续工作时间：不小于24h。
3.7、工作载荷：不小于120kg。

特定电磁波治疗仪
1、治疗板的直径：150±30mm
2、电源输入：AC 220V  50Hz
3、波普范围：2-25微米
4、机械定时范围：0-60分钟；治疗板有效使用期限：1000小时
5、治疗板与加热器之间使用陶瓷绝缘板，符合电器安全标准
6、电源线穿过方管处设有全方位的过线保护套：防止了电线被割断的危险
7、电源盒上设置了电源开关
8、设有防倾倒开关符合电的安全标准，
9、设有双面通电、工作指示灯
10、仪器立杆具有升降功能，设有升降锁，立杆穿过电源盒，升降过程中电源盒不受力，升降范围至少可升降调节50厘米及以上。
11、脚铁制五角折合脚架，脚轮中有带刹车脚轮，脚架可折叠收缩。
12.立式大治疗头。
13.治疗器高度：140厘米及以上。
14.治疗头旋转角度：360℃。

轮椅车
1、座位宽度：臀部的宽度，355mm-600mm±50mm。
2、脚板高度：脚板距地面5cm 
3、扶手：固定式扶手,扶手垫采用优质皮革面料，内衬优质高密度海绵。易清洁，舒适度好扶手高度：225cm-270cm。
4、座位深度：座位深度一般为40cm-43cm。
5、车架：采用高强度钢管焊接而成，CO2焊接，强度高，焊接处不宜断裂。表面采用喷涂处理，耐腐蚀，不生锈，美观耐用
6、椅面材质有：皮面。
7、轮胎材质：实心胎（带手刹）

浮标式氧气吸入器
1.国标接口，由氧气瓶连接口、减压阀、安全阀、氧气压力表、流量管、流量调节阀、氧气输出接口组成。不包括氧气输出端与雾化装置连用、提供附加雾化药液功能的氧气吸入器；不含湿化装置。非无菌产品。
2.用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。
3.流量范围：1-15L/min
4.流量误差≤最大示值的±4%
5.安全阀动作压力：0.35±0.05Mpa

墙式氧气吸入器
1. 国标接口，医用氧气湿化器由氧气吸入器、湿化瓶组件组成。湿化瓶组件由起泡器、湿化瓶体、瓶盖（含气体输入口、气体输出口、安全阀）组成；氧气吸入器为浮标式氧气吸入器或供氧系统氧气吸入器
2. 用于湿化输送给患者的呼吸气体。
3. 流量范围‌：1-15L/min，基本误差为最大示值的 ±4% ‌‌
4. ‌输出压力‌：减压后维持在 0.20–0.30 MPa ‌‌
5. ‌安全阀启动压力‌：0.35 MPa ± 0.05 MPa 时自动排气 ‌‌


墙式负压吸引器
1.国标接口，产品适合范围：主要用于医用中心吸引系统，供医疗单位作吸脓、血、痰及分泌物等用，主要在负压下工作。
2.吸引器的气压应能在-0.07~0Mpa范围内任意调节，气最大流量不小于2.5L/min
3.瓶体在不大于-0.07Mpa负压作用下，不应产生吸瘪或变形
4.当吸液至瓶体最大刻度标定容量时，浮子应封住吸引口，自动停止吸引
5.吸引器与起源接头连接不应有泄漏现象。

紫外线消毒车
1、工作条件：电源220V±22V 50HZ±1HZ，环境温度5-40℃，相对湿度：≤80%
2、紫外线辐射波长：253.7nm
3、主要杀菌因子：紫外线
4、单支紫外线灯功率：30W
5、紫外线灯管平均寿命：≥5000h
6、适用面积：≤20m2
7、消毒定时范围：0-120分钟，其最大定时误差<15min
8、消毒车使用的紫外线灯管符合GB/T19258.1-2022的规定
9.对灯管正下方垂直1m处，载体上金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌作用60min杀灭对数值＞3.0，对灯管正下方垂直1m处,载体上枯草杆菌黑色变种芽胞作用90min的杀灭对数值＞3.0，对灯管正下方垂直1m处,载体上自然菌作用60min的杀灭对数值＞1.0（提供检测报告）
10.紫外线灯管开启20分钟后，其辐照强度为（垂直正下方1m处），139μw/cm2-142μw/cm2，紫外线灯管开启后60分钟内，其辐照强度为（垂直正下方1m处），141μw/cm2-144μw/cm2（提供检测报告）

电子针疗仪
1. 输出功率:10.0VA,输出电流限值:≤10mmA,输出脉冲波形:
2. 非对称双向脉冲波，输出直流分量0mA，
3. 输出脉冲路数:不少于六路输出，输出脉冲宽度0.2ms,最大输出功率:0.3V。
4. 工作模式:连续波工作模式

压缩空气式雾化器
1、输入电压: ~220V±10%，频率: 50Hz±1Hz
2、额定电压：~220V，额定频率：50HZ
3、最大雾化率:≥0.2mL/min 
4、药液残留量:≤1.0mL
5、雾粒中位粒径: 3.9μmt±25%
6.雾化器所产生的压力范围:正常工作条件下，雾化器所产生的压力范围：0.08~ 0.15MPa，当雾化器发生异常情况，雾化器所产生的最大压力范围：0.15~ 0.40MPa
7、自由空气流量：≥5L/min
8.按进液防护程度分类：IPX0
钢制陪护椅
1.产品参考规格：600×610×1800mm
2.技术参数：主框架采用Φ38×1.5mm、Φ25×1.5mm钢制圆管经弯曲焊接而成，陪护椅由座框、背框、腿框三部分组成，涂料有防菌作用。背框、座框、腿框面板由高密度海绵、木工板及人造革包覆而成。

不锈钢检查床
1.产品名称：不锈检查床
2.产品参考规格：1850×600×670mm                                                     
3.产品材质：按摩床主框架使用50×25×1.5㎜的不锈钢方管焊接制成,床腿使用50×50×1.5㎜的不锈钢方管整体焊接制成， 检查床床面采用厚度不少于12mm的木工板、阻然高弹海绵和PU皮包覆而成。


ABS床头柜
1.参考规格：480×480×760mm；
2.材质：整体采用ABS工程塑料材料经注塑成型。
3.承重：立体承重≥60KG，侧面承重≥30KG。
4.功能：一柜一屉；配有隐藏式毛巾架、隐藏式杂物挂钩、抽拉式餐桌板（托物板），柜内有可活动层板。

体温枪
1.结构及组成：红外测温仪由红外传感器、信号接受处理器、COB板、蜂鸣器、液晶显示屏。
2.测量范围：人体模式:32.℃~43℃，分辨率：0.1℃
3.测量地点：室内，32.0℃-34.9℃,最大允许误差±0.3℃
4.准确度 35.0℃-42.0℃,最大允许误差±02℃，42.1℃-42.9℃C,最大允许误差±0.3℃
5.记忆：本机可记录不少于5组历史数据

听诊器
1.全铜听头，耳环三通采用优质铜材制造；
2.导管采用PVC增弹塑料，弹簧片采用弹簧钢制成；

单管袖带
气囊长：22-26cm，宽：12cm。适用于大多数成年人（臂围约：22-32cm）
袖带可重复使用且耐受医院常规消毒剂擦拭清洗。

双管袖带
气囊长：22-26cm，宽 12cm。适用于大多数成年人（臂围约：22-32cm）
袖带可重复使用且耐受医院常规消毒剂擦拭清洗。

血压计球
用于水银血压计充气使用

三、商务要求
（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）
1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与磋商文件的要求及其响应文件的技术响应表（如果被磋商小组接受的话）相一致。若磋商文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。
2.1供应商须在响应文件中提供所报医疗器械符合以下条件之一的相应材料，否则视为商务要求未完全响应：
（1）条件一：所报产品为第二、三类医疗器械的，提供所报医疗器械的医疗器械注册证扫描件（在有效期内）；
（2）条件二：所报产品为第一类医疗器械的，提供所报医疗器械的第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件。
3、产品质保期、服务期及售后服务：                                        
3.1产品质保期：成交供应商须提供产品至少1年的质保期（自验收合格之日起计算），质保期内出现质量问题（含易损件），成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。
3.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。                                                                      
3.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须1小时内响应，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。
4、供货期：接采购人通知后，7个日历日内供货。
5、服务期2年（自签订之日起计算，第一年度服务期满前，采购人对供应商进行年度考核，若考核不合格采购人有权终止合同。合同期内按需供货）
6、供货地点：马鞍山市中医院（成交供应商指定地点）。                       
7、付款方式：根据使用产品数量据实结算，每月收到发票且验收合格后12个月付全款；




