GE16排CT维修服务采购需求
一、基本情况
1、设备名称：16排CT（GE Brightspeed ）；

2、故障现象：偶尔扫描中断停止；
3、报错代码：260007391、260101023；

二、维修内容及服务要求
1、更换数字模拟电源1块，试机必须保证机器正常运行使用；

2、免费提供一次机器故障检测、保养、巡检，并提供报告；

3、维修工程师具有维修影像设备维修相关资质证书，投标人需提供本公司的24小时报修电话，保证1小时电话响应，12小时到达现场维修（如有必要，需要去现场考察）。

三、商务要求

1、成交供应商须在7个日历日内维修并更换数字模拟电源，确保机器能正常运行，经临床科室验收确认达到临床使用标准；

2、同类报错故障质保6个月；
3、验收合格后支付合同款的100%；

4、若一周内维修不成功，不能保证机器正常运行曝光，医院有权中止合同。
