马鞍山市中医院康复科残疾人自助互助基地项目设备采购清单
及相关要求

预算金额：6.8万；最高限价（人民币）：6.8万
一、采购清单
	序号
	货物名称（标的名称） 
	数量
	单位
	最高单价（万元）

	1
	肌肉按摩器
	1
	台
	3

	2
	肋木
	4
	个
	0.075

	3
	▲电脑骨创伤治疗仪
	1
	台
	3.5


核心产品：电脑骨创伤治疗仪
注：供应商所报单价不得超过对应最高单价，否则响应无效。
二、技术要求
（一）肌肉按摩器
1、显示方式：采用彩色液晶显示屏；
2、具备肌肉治疗参考数据库；
3、实时动态显示：累积显示击打次数；
4、定时范围：1min～20min；定时调整：在规定的定时范围内连续可调；
5、连续工作时间≥4h；
6、供电电源：交流220V±22V；50Hz±1Hz；
7、转速调整：输出转速多级可调；
8、具备防电磁干扰设计；
■9、按摩器垂直振动频率≤60Hz；
10、振动头振幅：≥6mm；
11、输入功率≤100VA；
[bookmark: OLE_LINK1]12、仪器具有输出控制功能开关；
13、配套铝合金推车，表面防腐处理；

（二）肋木
1、主要用于借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练；
2、类型：成人款；
3、承重：≥150KG；
4、可壁挂或落地安装，结构稳固无晃动，符合康复训练安全标准；
5、整体共14~18根平行横木，横木中心间距150mm（±10mm）；
6、肩梯上下高度可调节；
7、肋木上弯架横杆可调节；                               

（三）电脑骨创伤治疗仪
1、适用范围：适用于促进骨折愈合、软组织肿胀消退及缓解病人的疼痛。
2、主要构成：主机、磁耦合盘（脉冲磁）、皮肤电极（电刺激）及静电极板（静电场）组成
■3、结构形式：柜机推车式
4、显示方式：液晶显示界面
★5、按键方式：便携式操作方式，可通过旋转或触控完成全部功能调节。
■6、输出路（线）数：电刺激输出：≥4路（8线）；脉冲磁输出：≥2路；静电场输出：≥2路（4线）
7、治疗功能要求：同时具备内生电流疗法（电刺激）、磁热疗法（脉冲磁）、高压静电疗法（静电场）三种功能
8、电刺激输出：治疗模式：≥8种
9、电刺激输出：自动模式、手动模式
10、电刺激输出：定组频率：≥4000Hz
11、电刺激输出：自动模式下动态差频自动变化范围：0-150Hz
12、电刺激输出：自动模式下动态差频自动变化周期：0-60S
■13、电刺激输出：手动模式下固定差频手动调节范围：0-150Hz,多档可调
14、电刺激输出：输出电流：≤100mA，逐档连续可调
15、电刺激输出：开路电压：≤500V
16、脉冲磁输出：治疗模式：≥4种
17、脉冲磁输出：磁感应强度：10-60mT（不超过此范围）,多档可调，输出误差≤±10%
18、脉冲磁输出：磁场频率：1Hz-20Hz，多档可调
■19、脉冲磁输出：热疗功能：37℃-42℃
20、静电场输出：直流输出电压0~3000V，≥4档，多档可调
21、定时范围：1-99min可调
22、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）
23、产品使用期限：≥10年
注：1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，供应商可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于磋商文件的相关要求。
2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物或设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且该调整须经磋商小组审核认可。
3、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足技术参数的要求。
4、磋商文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（磋商文件中有标注“★”的技术参数）。供应商对用“★”标注的技术参数的响应情况须在响应文件中提供相应的证明材料予以证明。否则，磋商小组视为对磋商文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。
5、供应商的响应文件中提供的相关技术证明文件是指：医疗器械注册证、第三方检测报告、技术白皮书、产品说明书、产品彩页，提供其中之一即可。

三、商务要求
（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）
1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与磋商文件的要求及其响应文件的技术响应表（如果被磋商小组接受的话）相一致。若磋商文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。
2.1供应商须在响应文件中提供所报医疗器械符合以下条件之一的相应材料，否则视为商务要求未完全响应：
（1）条件一：所报产品为第二、三类医疗器械的，提供所报医疗器械的医疗器械注册证扫描件（在有效期内）；
（2）条件二：所报产品为第一类医疗器械的，提供所报医疗器械的第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件。
3、技术支持
3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。
3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。
3.3 如成交供应商发生兼并、重组，采购人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须由新组建的公司按磋商文件及响应文件承担相应的义务。
3.4 成交供应商在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。
3.5 响应文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，成交供应商须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。
3.6支持所供设备软件免费升级。
4、产品质保期、服务期及售后服务：                                        
4.1产品质保期：成交供应商须提供产品至少3年的质保期（自验收合格之日起计算），质保期内出现质量问题（含易损件），成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。
4.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。                                                                      
4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须1小时内响应，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。
5、培训：
5.1成交供应商应对采购人的操作人员免费提供现场培训。
5.2现场培训能够根据用户需要，合理安排，使用户能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。
5.3以上培训费用含在总报价中。 
6、供货期：合同签订后，15个日历日内完成安装及验收培训。
7、供货地点：马鞍山市中医院（成交供应商指定地点）。
8、验收：
8.1采购人和相关部门按照采购文件和响应文件承诺进行验收。采购文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。
8.2货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、厂商质保承诺、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。
8.3成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料，以便采购人今后能掌握操作和维护方法。                              
9、付款方式：验收合格后支付合同总金额的100%。
10、本项目总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（所有设备、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等）、调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用及所有价内价外税金及合理利润等。
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